## Slide 1
2.5 压电式传感器

## Slide 2: 压电式传感器
压电式传感器是一种典型的有源传感器，它以某些电介质的压电效应为基础，在外力作用下，材料受力变形时，其表面会有电荷产生，从而实现非电量检测的目的。
压电传感元件是一种力敏感元件，凡是能够变换为力的物理量，如应力、压力、振动、加速度等，均可进行测量，但不能用于静态力测量。由于压电效应的可逆性，压电元件又常用作超声波的发射与接收装置。

## Slide 3: 自然界中与压电效应有关的现象
例如，在完全黑暗的环境中，
用锤子敲击一块干燥的冰糖，
可以看到在冰糖破碎的一瞬间，
会发出蓝色闪光，这是强电场
放电所产生的闪光，产生闪光
的机理就是晶体的压电效应。

## Slide 4: 压电传感器工作原理
压电效应--某些晶体受一定方向外力作用而发生机械变形时，相应地在一定的晶体表面产生符号相反的电荷，外力去掉后，电荷消失。力的方向改变时，电荷的符号也随之改变，这种现象称为压电效应(压电正向效应)。
图2-23 压电效应示意图
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-

## Slide 5
压电材料还具有与此效应相反的效应，即在电介质的极化方向施加
交变电场，它会产生机械变形。当去掉外加电场，电介质变形随之
消失。这种现象称为压电逆向效应（电致伸缩效应）。
图2-23 压电效应示意图
+
+
-
-

## Slide 6: 压电材料的分类
高分子压电材料 -- 近年来发展的新型材料
压电材料或元件的分类
单晶压电晶体，如石英晶体 -- 天然存在
极化的多晶压电陶瓷，如钛酸钡、锆钛酸钡 -- 人工制造

## Slide 7
石英晶体
天然形成的石英晶体外形

## Slide 9
石英晶体切片及封装
双面镀银及封装

## Slide 10: 1.石英晶体的压电效应
石英晶体是一种广泛应用的压电晶体。它是二氧化硅单晶，属于规则的正六角棱柱体。图2-24是天然石英晶体的外形图。
图2-24 石英晶体结构

## Slide 11: 1.石英晶体的压电效应
Z轴--光轴，它与晶体的纵轴线方向一致
X轴--电轴，它通过六面体相对的两个棱线
并垂直于光轴
y轴--机械轴，它垂直于两个相对的晶柱棱面，在电场的作用下，沿此轴方向的机械变形最明显
石英晶体有三个相互垂直的晶轴

## Slide 12: 石英晶体压电效应演示
F
力的方向改变时，
电荷的符号也随
之改变，外力去
掉后，电荷消失

## Slide 13: 石英晶体压电效应产生的过程
在正常情况下，石英晶体的每一个晶体单元中，有三个硅离子和六个氧离子，正负离子分布在正六边形的顶角上，当无外力作用时，正、负电荷中心重合，对外不显电性。
-
-
+
+
+
-

## Slide 14: 石英晶体压电效应产生的过程
当在X轴向施加压力时，各晶格上的带电粒子均产生相对位移，氧离子挤入两个硅离子之间，而硅离子也挤入两个氧离子之间，正电荷中心向B面移动，负电荷中心向A面移动，因而B面呈现正电荷，A面呈现负电荷
在Y方向施加拉力时，晶格在y向被拉长，B面呈现正电荷，A面呈现负电荷
当在X轴向施加拉力时，各晶格上的带电粒子均沿X轴向外产生位移，因而A面呈现正电荷， B面呈现负电荷
在Y方向施加压力时，晶格沿y轴被向内压缩，A面呈现正电荷，B面呈现负电荷
图2-25 石英晶体的结构及压电效应
A
B
A
A
A
B
B
B
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-

## Slide 15: 石英晶体压电效应产生的过程
图2-25 石英晶体的结构及压电效应
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
由上述分析可以看出，无论是在X轴还是Y轴方向施加作用力，电荷总是出现在与X轴垂直的平面上，这也就是X轴称作电轴的缘由。
另外，在X轴方向施加压力与在Y轴方向施加拉力，产生的电荷方向是一致的，反之亦然。

## Slide 16: 石英晶体压电效应产生的过程
当沿Z轴方向施加力的作用时，由于硅离子和氧离子是对称的平移，故在表面没有电荷出现，因而不产生压电效应。这就是石英晶体压电效应产生的过程。

## Slide 17: 石英晶体的纵、横向压电效应
从晶体上沿XYZ轴线切下一片平行六面体的薄片称为晶体切片。当沿着X轴对压电晶片施加力时，将在垂直于X轴的表面上产生电荷，这种现象称为纵向压电效应。
沿着y轴施加力的作用时，电荷仍出现在与X轴垂直的表面上，称之为横向压电效应。
长
宽
厚
+
+
+
+
+
+
-
-
-

## Slide 18: 纵向压电效应产生的电荷
纵向压电效应产生的电荷为
由上式看出，当晶片受到 X 向的压力作用时，电荷量与作用力成正比，而与晶片的几何尺寸无关。如果作用力改变方向时，则在垂直于X 轴的平面上仍出现等量电荷，但极性相反。
垂直于 X 轴平面上的电荷
沿晶轴 X 方向施加的作用力
纵向压电系数

## Slide 19: 横向压电效应产生的荷量
如果沿 Y轴方向作用压力Fy 时，电荷仍出现在与 X 轴相垂直的平面上，横向压电效应产生的荷量为:
根据石英晶体的对称条件dXY= -dXX，所以
在垂直于X 轴平面上的电荷
横向压电系数
沿晶轴 Y方向施加的作用力
+
+
+
+
+
+
-
-
-
长
厚

## Slide 20: 2.压电陶瓷的压电效应
图2-26 压电陶瓷的极化
压电陶瓷是人工制造的一种多晶压电体，它由无数的单晶组成，各单晶的自发极化方向是任意排列的，如图2-26a所示。因此，虽然每个单晶具有强的压电性，但组成多晶后，各单晶的压电效应却互相抵消了，所以，原始的压电陶瓷是一个非压电体，不具有压电效应。为了使压电陶瓷具有压电效应，就必须进行极化处理。

## Slide 21
图2-26 压电陶瓷的极化
2.压电陶瓷的压电效应
所谓极化处理就是在一定的温度条件下，对压电陶瓷施加强电场，使极性轴转动到接近电场方向，规则排列，如图2-26b所示。这个方向就是压电陶瓷的极化方向，这时压电陶瓷就具有了压电性，在极化电场去除后，留下了很强的剩余极化强度。此时当压电陶瓷受到力的作用时，极化强度就发生变化，在垂直于极化方向的平面上就会出现电荷。对于压电陶瓷，通常取它的极化方向为Z轴。

## Slide 22: 2.压电陶瓷的压电效应
当压电陶瓷在沿极化轴方向施加作用力时，则在垂直于Z 轴的表面上将会出现电荷，如图2-27所示。电荷量与作用力成正比。
图2-27 压电陶瓷的压电效应
压电陶瓷的纵向压电系数
+
-
+
+
+
-
-
-

## Slide 23: 2.压电陶瓷的压电效应
当沿X轴方向施加作用力时，产生的电荷
同样出现在垂直于Z 轴的表面上，其大小
为
当沿Y轴方向施加作用力时，在垂直于Z 轴
的表面上产生的电荷量为
式中 、 、 分别为垂直于Z轴、X轴、Y轴的晶片面积。 、 为横向压电系数，均为负值。
图2-27 压电陶瓷的压电效应
+
-
+
+
+
-
-
-

## Slide 24: 特别注意的是：
石英晶体无论在X轴和Y轴方向施加作用力时，电荷总是出现在与X轴垂直的平面上，在Z轴方向是不会产生压电效应的。
而压电陶瓷在X、Y、Z轴三个方向施加作用力时都会产生压电效应，电荷正好出现在与Z轴垂直的平面上。
压电陶瓷的压电效应
+
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-

## Slide 25
压电陶瓷片外形

## Slide 26: 3.高分子压电材料
高分子压电材料是一种新型的材料，有聚偏二氟乙烯（PVF2）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氟乙烯（PVF）、改性聚氟乙烯（PVC）等，其中以聚偏二氟乙烯和聚偏氟乙烯的压电常数最高。有的材料比压电陶瓷还要高几十倍，其输出脉冲电压有的可以直接驱动CMOS集成门电路。
高分子压电材料的最大特点是具有柔软性，可根据需要制成薄膜或电缆套管等形状，经极化处理后就现出压电特性。它不易破碎，具有防水性，动态范围宽，频响范围大，但工作温度不高，（一般低于100℃，且随温度升高，灵敏度降低），机械强度也不高，容易老化，因此常用于对测量精度要求不高的场合，例如水声测量、防盗、震动测量等方面。

## Slide 27
资料
高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆

## Slide 28
资料
压电式脚踏报警器

## Slide 29
资料
高分子压电薄膜制作的压电喇叭
（逆电压效应）

## Slide 30: 压电式传感器的等效电路
由压电传感器的工作原理可知，只要测得压电元件上的电荷量，就可得知作用力的大小，压电元件就像当于一个电荷源。如果在压电元件上沿电荷面的两面覆以金属，那么压电元件就像当于以压电材料为介质的电容器，其电容值为：
元件厚度
元件
表面积
材料介电常数

## Slide 31: 等效电路
压电元件可以等效为一个与电容相并联的电荷源，如图2-28a所示。
由于电容器上的电压 （开路电压）、电荷量 与电容 间的关系是：
图2-28 压电元件的等效电路
因此，压电元件也可以等效为一个与电容串联的电压源等效电路，
如图2-28b所示。

## Slide 32: 1. 压电元件的串联与并联
压电式传感器的测量电路
电容串联
电容并联

## Slide 33: 1. 压电元件的串联与并联
串联时输出总电容：
总电荷量：
总电压：
并联时输出总电容：
总电荷量：
总电压：
串联接法输出电压高，自身电容小，适
用于以电压为输出量的场合。
并联接法输出电荷量大，本身电容也大，因此
时间常数大，宜用于测量缓变信号，并且适用
于以电荷作为输出量的场合。

## Slide 34: ２.压电式传感器的测量电路
压电传感器本身的内阻抗很高，而输出能量较小，因此它
的测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的前置放大器。
其作用为：一是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗；
二是放大传感器输出的微弱信号。
压电传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号，
因此前置放大器也有两种形式：电压放大器和电荷放大器。

## Slide 35
压电传感器与测量仪表联接时，还必须考虑电缆电容CC，
放大器的输入电阻Ri和输入电容Ci以及传感器的泄漏电阻
Ra。压电传感器完整的等效电路如图２-29所示。
图2-29 压电传感器实际的等效电路

## Slide 36: （１）电压放大器
图2-31 电压放大器电路原理图及其等效电路

## Slide 37: （１）电压放大器
当压电传感器受到纵向力
在压电元件上产生的电压为
压电材料的纵向压电系数

## Slide 38: （１）电压放大器
放大器输入端的电压

## Slide 39
在理想情况下，传感器的电阻Ra、放大器的输入电阻Ri
均为无穷大，即ωR（Ca+Cc+Ci）》1
理想情况下放大器
的输入电压为：

## Slide 40
从式看出，当作用在压电元件上的力为静态力时（ω =0）。放大器的输
入电压为零。
由于外力作用在压电元件上产生的电荷只有在无泄露的情况下才能保存，
即需要测量回路具有无限大的输入阻抗，这实际上是不可能的。因为在
实际测量时，放大器的输入电阻和传感器的泄漏电阻不可能为无穷大，
因此电荷就会通过放大器的输入电阻和传感器的泄漏电阻漏掉，所以压
电传感器不能用于静态力的测量。

## Slide 41
当改变连接传感器与前置放大器的电缆长度时，电缆电容Cc将改变，
从而引起放大器的输入电压也发生变化。在设计时，通常把电缆长
度定为常数，使用时如要改变电缆长度，则必须重新校正电压灵
压电元件在交变力的作用下，电荷可以得到不断补充，可以供给
测量电路以一定的电流，故只适用于动态测量。

## Slide 42: （2）电荷放大器
电荷放大器是一种输出电压与输入电荷量成正比的前置放大器。它实际上是一个具有反馈电容的高增益运算放大器。图２-32a是压电传感器与电荷放大器连接的等效电路。图中Cf 为放大器的反馈电容，其余符号的意义与电压放大器相同。由于放大器的输入阻抗高达 ，放大器输入端几乎没有分流，实际的等效电路如图2-32b所示，电荷Q只对反馈电容Cf 充电，充电电压接近放大器的输入电压。
（a） （b）
图2-32 电荷放大器等效电路

## Slide 43: 电荷放大器等效电路
电荷放大器输出
式中，A为开环放大系数。常为
因为A>>1，故(1+A)Cf >> Ca+Cc+Ci
放大器输出电压
可以表示为：

## Slide 44
由上式可以看出电荷放大器输出电压与电缆电容无关。
电缆可以做的很长，可长达数百米，灵敏度却无明显损
失。这是电荷放大器的一个突出优点。
因此在测量时，不必考虑传感器与放大器配套的问题，放大器与传感器可以任意互换，不必纠结电缆的长度。