## Slide 1
2.6 热敏传感器

## Slide 2: 热敏传感器
热电偶是工程上应用最广泛的温度传感器。其结构简单、使用方便、测温点小、准确度高、热惯性小、响应速度快、便于维修、复现性好；
测温范围广，一般为-270℃～+2800℃；直接输出电信号，不需要转换元器件。适于远距离测量、自动记录、集中控制，在温度测量中占有很重要的地位。
缺点是存在冷端温度补偿问题。

## Slide 3: 热电偶温度传感器的工作原理
1. 热电效应
两种不同材料的导体A和B组成一个闭合电路时，若两接点温度不同，则在该电路中会产生电动势，这种现象称为热电效应。该电动势称为热电动势。
热电偶
热电极
热端（测量端）
冷端（参考端）

## Slide 4: 热电偶工作原理演示
热端温度高于冷端温度时，回路中产生的热电势大于零
冷热两端温度相等时，回路中产生热电势等于零
热端温度低于冷端温度时，回路中产生的热电势小于零
热端
冷端

## Slide 5: 2.热电动势的组成
两种导体的接触电势
单一导体的温差电势组成
热电势的组成

## Slide 6: （1）两种导体的接触电势
接触电势是由于两种不同导体的自由电子浓度不同
而在接触面形成的电势。
假设两种金属A、B的自由电子浓度分别为 NA和 NB，
且NA＞ NB。当两种金属相接时，将产生自由电子的
扩散现象。在同一瞬间，由A扩散到B中去的电子比
由B扩散到A中去的多，从而使金属A失去电子带正
电；金属B得到电子带负电，在接触面形成电场。
此电场阻止电子进一步扩散，当达到动态平衡时，
在接触面的两侧就形成了稳定的电位差，即接触电
势eAB(t)。
接触电动势的数值取决于两种导体的性质和接触点
的温度，而与导体的形状及尺寸无关。
—
—
—
—
+
+
+
+

## Slide 7: （2）单一导体的温差电势
对于单一导体，如果两端温度分别为t、t0，如图3-23所示，则导体中的自由电子，在高温端具有较大的动能，因而向低温端扩散；高温端因失去电子带正电，低温端获得电子带负电，即在导体两端产生了电动势，这个电势称为单一导体的温差电势。
—
+

## Slide 8: 总热电动势表达式
则总的热电动势就只与热端温度t 成单值函数关系，即：
温差电势很小，可忽略不计
总热电势表达式
to 恒定
eAB（to）= C
热端接触电势
A导体的温差电势
B导体的温差电势
冷端接触电势

## Slide 9
实际应用中，热电势与温度之间的关系是通过热电偶分度表来确定的
分度表是参考端（ t0 ）温度为0℃时，通过实验建立起来的热电势与工作端温度之间的数值对应关系。

## Slide 11: 3.热电偶的基本定律
（1）中间导体定律：在热电偶回路中接入第三种导体，只要该导体两端的温度相等，则对热电偶回路总的热电动势无影响。同样加入第四、第五种导体后，只要其两端温度相同，同样不影响电路中的总热电动势。
EABC（t,to）= EAB（t，to）
第三种导体

## Slide 12: 证明中间导体定律
当t=t0时
所 以

## Slide 13: 中间导体定律的意义
根据这个定律，我们可采取任何方式焊接导线，可以将热电动势通过导线接至测量仪表进行测量,且不影响测量精度。可采用开路热电偶对液态金属和金属壁面进行温度测量，只要保证两热电极插入地方的温度相同即可。

## Slide 14: （2）中间温度定律
在热电偶测量电路中，测量端温度为t，自由端为t0，中间温度为t′，则（t，t0）的热电势等于（t，t′）与（t′，t0）热电势代数和。即：
两式相加得：
证明：

## Slide 15: 中间温度定律的意义
利用该定律，可对参考端温度不为0℃的热电势进行修正。
热电势只取决于冷、热接点的温度，而与热电极上的温度分布无关。

## Slide 16: （3）参考电极定律
已知热电极A、B与参考电极C 组成的热电偶在接点温度为（t，t0）时的热电动势分别为EAC（t，t0），EBC（t，t0），则在相同温度下，由A，B两种热电极配对后的热电动势 EAB （t，t0），可按下面公式计算为：

## Slide 17: 参考电极定律举例
例1:已知铂铑30—铂热电偶的E（1084.5℃，0℃）=13.937mV，铂铑6—铂热电偶的 E（1084.5℃，0℃）= 8.354mV，求：铂铑30—铂铑6热电偶在同样温度条件下的热电动势。
解: 设A 为铂铑30电极，B 为铂铑6电极，C 为纯铂电极
EAB（1084.5℃，0℃）
= EAC（1084.5℃，0℃ ）- EBC（1084.5℃，0℃）
= 5.583mV

## Slide 18: 参考电极定律的意义
参考电极定律大大简化了热电偶选配电极的工作，只要获得有关电极与参考电极配对的热电势，那么任何两种电极配对后的热电势均可利用该定理计算，而不需要逐个进行测定。
由于纯铂丝的物理化学性能稳定，熔点较高，易提纯，所以目前常用纯铂丝作为标准电极。

## Slide 19: 热电偶的性质
当两热电极材料相同时，不论接点温度相同与否，回路总热电势均为零。
当热电偶两个接点温度相同时，不论电极材料相同与否，回路总热电势均为零。
只有当电极材料不同，两接点温度不同时，热电偶回路才有热电势。当电极材料选定后，两接点的温差越大，热电势也就越大。
起主要作用的是两个接点的接触电势。

## Slide 20: 热电极的材料及常用热电偶
根据热电偶的测量原理，理论上任何两种不同材料的导体都可以作为热电极组成热电偶，但实际应用中，但为了准确可靠地进行温度测量，必须对热电偶组成材料严格选择。组成热电偶材料要满足以下条件：
1） 在测量温度范围内，热电性能稳定，不随时间和被测介质变化，物理化
学性能稳定，能耐高温，在高温下不易氧化或腐蚀等。
2） 导电率要高，电阻温度系数小。
3） 热电势随温度的变化率要大，并希望该变化率最好是常数。
4） 组成热电偶的两电极材料应具有相近的熔点和特性稳定的温度范围。
5） 材料的机械强度高，来源充足，复制性好，复制工艺简单，价格便宜。

## Slide 21: 热电极的材料及常用热电偶
目前工业上常用的4种标准化的热电偶材料为：
铂铑30—铂铑6（分度号为B型），测温范围0～1800℃；
铂铑10—铂（分度号为S型），测温范围0～1600℃；
镍铬—镍硅（分度号为K型），测温范围-200～1300℃；
镍铬—铜镍（分度号为E型），测温范围-200～900℃。
组成热电偶的两种材料写在前面的为正极，后面为负极。
查热电偶分度表时，一定要对应相应的材料。

## Slide 22: 热电偶传感器的结构
根据安装连接形式可分为:
固定螺纹连接，
固定法兰连接，
活动法兰连接，
无固定装置等形式

## Slide 23: 热电偶传感器的结构
也称缆式热电偶，它是将热电偶丝与电熔氧化镁绝缘物熔铸在一起，外套不锈钢管等。热电偶耐高压、反应时间短、坚固耐用

## Slide 24: 铠装热电偶外形
薄壁金属保护套管（铠体）
铠装型热电偶可长达上百米

## Slide 25: 薄膜热电偶
用真空镀膜技术等方法，将热电偶材料沉积在绝缘片表面而构成的热电偶
薄膜热电偶：测量范围为-200～500℃，热电极材料多采用铜—康铜、镍铬—铜、镍铬—镍硅等，用云母作绝缘基片，主要适用于各种表面温度的测量。
当测量范围为500～1800℃时，热电极材料多用镍铬—镍硅、铂铑—铂等，用陶瓷做基片。

## Slide 26: 热电偶冷端温度补偿
另外，根据热电偶的测温原理，热电偶回路的热电势只与冷端和热端的温度有关:
由于热电偶的分度表是在冷端温度为0℃时测得的，如果冷端温度不为零，测得的热电势就不能直接去查相应的分度表。
当冷端温度保持不变时，热电势才与测量端温度成单值对应关系。但在实际测量时，冷端温度常随环境温度变化而变化，t0不能保持恒定，因而会产生测量误差。为了消除或补偿冷端温度的影响，常常要进行冷端温度补偿。

## Slide 27: 1. 0℃冷端恒温法（冰浴法）
将热电偶的冷端置于0℃的恒温器内，保持t0=0℃。此时测得的热电势可以准确的反映热端温度变化的大小，直接查对应的热电偶分度表即可得知热端温度的大小。
在冰瓶中，冰水混合
物的温度能较长时间
的保持在0 ℃不变

## Slide 29: 冰浴法接线图
被测流体管道
热电偶
接线盒
补偿导线
铜导线
毫伏表
冰瓶
冰水混合物
试管
新的冷端

## Slide 30: 2.冷端恒温法
当热电偶的冷端温度t0≠0℃时，测得的热电动势
EAB（t， t0 ） ≠ EAB（t，0℃）。
若冷端温度t0 >0℃，则EAB（t， t0 ）＜EAB（t，0 ℃ ）。
将冷端置于其他恒温器内，使之保持温度恒定，避免由于环境温度的波动而引入误差。
利用中间温度定律即可求出测量端相对于0℃的热电势。

## Slide 31: 3.补偿导线法（延引电极法）
实际测温时，由于热电偶的长度有限，冷端温度将直接受到被测介质温度和周围环境的影响。
例如，热电偶安装在电炉壁上，电炉周围的空气温度的不稳定会影响到接线盒中的冷端的温度，造成测量误差。
被测流体管道
热电偶
接线盒
补偿导线
铜导线
毫伏表
冰瓶
冰水混合物
试管
新的冷端

## Slide 32: 3.补偿导线法（延引电极法）
为了使冷端不受测量端温度的影响，可将热电偶加长，但同时也增加了测量费用。所以一般采用在一定温度范围内（0～100℃）与热电偶热电特性相近且廉价的材料代替热电偶来延长热电极，这种导线称为补偿导线，这种方法称为补偿导线法。如图所示。A′、B′为补偿导线。
根据补偿导线的定义有

## Slide 33: 热电偶补偿导线的作用
补偿导线在温度(t′，t0)范围内与热电偶作用是一样的，只是将热电偶的冷端温度从t′延长到t0 。所以补偿导线仅起延长热电极的作用，它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响，不起任何温度补偿作用。但由于补偿导线比热电偶便宜，节约了测量经费。
使用补偿导线必须注意两个问题：
①两根补偿导线与热电偶相连的接点温度必须相同，接点温度不超过100 ℃ ；
②不同的热电偶要与其型号相应的补偿导线配套使用，且必须在规定的温度范围内使用，极性不能接反。
在我国，补偿导线已有定型产品，如表所示。

## Slide 34: 表3-1 常用热电偶补偿导线
热电偶名称 | 分度号 | 材料 | 极性 | 补偿导线成分 | 护套颜色 | 金属颜色
铂铑—铂 | S | 铜 铜镍 | + - | Cu 0.57﹪～0.6﹪Ni，其余Cu | 红 绿 | 紫红 褐
镍铬—镍硅 镍铬—镍铝 | K | 铜 康铜 | + - | Cu 39﹪41﹪Ni，1.4%～1.8% Mn，其余Cu | 红 棕 | 紫红 白
镍铬—铜镍 镍铬—康铜 | E | 镍铬 考铜 | + - | 8.5﹪～10﹪Cu，其余Cu 56%Cu，44%Ni | 紫 黄 | 黑 白

## Slide 35: 4.电桥补偿法
电桥补偿法是利用不平衡电桥产生的不平衡电压，来自动补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化。
如图3-36所示。当t0= 0℃时，将电桥调至平衡状态，a、b两点电位相等，电桥对仪表读数无影响；
电阻温度
系数较小
电阻温度
系数较大

## Slide 36: 4.电桥补偿法
当热电偶冷端温度上升时，热电势值将减小，但电阻 阻值增加，电桥失去平衡，a-b间显现的电位差 ，如果适当选取桥臂电阻，便可使 正好等于减小的热电值 ，仪表读出的热电势值便不受自由端温度变化的影响，即起到了自动补偿的作用。

## Slide 37: 热电偶测温电路
（1）测量某一点温度（一个热电偶和一个仪表配用的基本电路 ）
仪表的读数为：
补偿导线

## Slide 38: （2）测量两点温度之差的电路
两支同型号的热电偶反向串联
仪表的读数为：
注：用热电偶测量两点温度之差时，千万不能直接相减两温度点的温度!

## Slide 39: （3）测量两点间温度之和的电路
两支同型号的热电偶正向串联
仪表的读数为：
该电路的特点是：输出的热电势较大，提高了测试灵敏度，可以测量微小温度的变化。并且因为热电偶串联，只要有一支热电偶烧断，仪表即没有指示，可以立即发现故障。

## Slide 40: （4）测量两点间平均温度
两支同型号的热电偶并联
图中每一支热电偶分别串接了均衡电阻R1、R2，其作用是在t1、t2不相等时，在每一支热电偶回路中流过的电流不受热电偶本身内阻不相等时的影响，所以R1、R2的阻值很大。
仪表的读数为：
该电路的缺点：当某一热电偶烧断时，不能立即察觉出来，会造成测量误差

## Slide 41: （5） 多点温度测量线路
该种连接方法要求每只热电偶型号相同，测量范围不能超过仪表指示量程，热电偶的冷端处于同一温度下。多点测量电路多用于自动巡回检测中，可以节约测量经费。
通过波段开关，可以用一台显示仪表分别测量多点温度。

## Slide 42: 电阻式温度传感器
电阻式温度传感器是利用导体或半导体材料的电阻值随温度变化而变化的原理来测量温度的，即材料的电阻率随温度的变化而变化，这种现象称为热电阻效应。
当温度升高时，虽然自由电子数目基本不变（当温度变化范围不是很大时），但每个自由电子的动能将增加，因而在一定的电场作用下，要使这些杂乱无章的电子作定向运动就会遇到更大的阻力，导致金属电阻值随温度的升高而增加。

## Slide 43
由金属导体铂、铜、镍等制成的测温元件称为金属热电阻传感器，简称热电阻传感器
由半导体材料制成的测温元件称为热敏电阻
分类

## Slide 44: 金属热电阻传感器
工作原理—— 利用金属导体的电阻值随温度的变化而变化的原理进行测温的。
主要材料—— 铂和铜。
测温范围—— -220850℃范围内的温度，少数情况下，低温可测量至1K（-272℃），高温可测量至1000℃。

## Slide 45: 1. 铂热电阻的电阻-温度特性
铂电阻的特点是测温精度高，稳定性好，所以在温度传感器中得到了广泛应用。
铂电阻的测量范围为 -200～850℃。
在-200 ～ 0 ℃的温度范围内为：Rt=R0[1+At+Bt2+Ct3(t-100)]
在 0 ～ 850℃的温度范围内为： Rt=R0(1+At+Bt2)
式中Rt和R0分别为t℃和0℃时的铂电阻值；A、B、和C为常数，其数值为
A = 3.9684*10-3/℃
B = - 5.847*10-7/℃
C = - 4.22*10-12/℃

## Slide 46: 1. 铂热电阻的电阻-温度特性
分度号分别为Pt10、Pt50、Pt100，其中Pt100最常用。铂热电阻不同分度号对应有相应分度表，即Rt-t的关系。
0℃时的铂电阻值

## Slide 47
温度(℃) | 电阻值(Ω) | 温度(℃) | 电阻值(Ω) | 温度(℃) | 电阻值(Ω) | 温度(℃) | 电阻值(Ω) | 温度(℃) | 电阻值(Ω)
-200 | 18.52 | 10 | 103.90 | 220 | 183.19 | 430 | 257.38 | 640 | 326.48
-190 | 22.83 | 20 | 107.79 | 230 | 186.84 | 440 | 260.78 | 650 | 329.64
-180 | 27.10 | 30 | 111.67 | 240 | 190.47 | 450 | 264.18 | 660 | 332.79
-170 | 31.34 | 40 | 115.54 | 250 | 194.10 | 460 | 267.56 | 670 | 335.93
-160 | 35.54 | 50 | 119.40 | 260 | 197.71 | 470 | 270.93 | 680 | 339.06
-150 | 39.72 | 60 | 123.24 | 270 | 201.31 | 480 | 274.29 | 690 | 342.18
-140 | 43.88 | 70 | 127.08 | 280 | 204.90 | 490 | 277.64 | 700 | 345.28
-130 | 48.00 | 80 | 130.90 | 290 | 208.48 | 500 | 280.98 | 710 | 348.38
-120 | 52.11 | 90 | 134.71 | 300 | 212.05 | 510 | 284.30 | 720 | 351.46
-110 | 56.19 | 100 | 138.51 | 310 | 215.61 | 520 | 287.62 | 730 | 354.53
-100 | 60.26 | 110 | 142.29 | 320 | 219.15 | 530 | 290.92 | 740 | 357.59
-90 | 64.30 | 120 | 146.07 | 330 | 222.68 | 540 | 294.21 | 750 | 360.64
-80 | 68.33 | 130 | 149.83 | 340 | 226.21 | 550 | 297.49 | 760 | 363.67
-70 | 72.33 | 140 | 153.58 | 350 | 229.72 | 560 | 300.75 | 770 | 366.70
-60 | 76.33 | 150 | 157.33 | 360 | 233.21 | 570 | 304.01 | 780 | 369.71
－50 | 80.31 | 160 | 161.05 | 370 | 236.70 | 580 | 307.25 | 790 | 372.71
－40 | 84.27 | 170 | 164.77 | 380 | 240.18 | 590 | 310.49 | 800 | 375.70
－30 | 88.22 | 180 | 168.48 | 390 | 243.64 | 600 | 313.71 | 810 | 378.68
－20 | 92.16 | 190 | 172.17 | 400 | 247.09 | 610 | 316.92 | 820 | 381.65
－10 | 96.09 | 200 | 175.86 | 410 | 250.53 | 620 | 320.12 | 830 | 384.60
0 | 100.00 | 210 | 179.53 | 420 | 253.96 | 630 | 323.30 | 840 | 387.55
铂热电阻分度表
分度号Pt100 R0（0℃）=100Ω

## Slide 48: 2.铜热电阻的电阻-温度特性
由于铂是贵金属，在测量精度要求不高，温度范围在-50150℃时普遍采用铜电阻。
铜电阻与温度间的关系为：
由于 ，所以可以简化为：
铜电阻的R0常取100Ω、50Ω两种，分度号为Cu100、Cu50。
t℃时铜电阻值
0℃时铜电阻值
常数

## Slide 49
温度(℃) | Cu50电阻值(Ω) | Cu100电阻值(Ω)
－50 | 39.24 | 78.49
－40 | 41.40 | 82.80
－30 | 43.55 | 87.10
－20 | 45.70 | 91.40
－10 | 47.85 | 95.70
0 | 50.00 | 100.00
10 | 52.14 | 104.28
20 | 54.28 | 108.56
30 | 56.42 | 112.84
40 | 58.56 | 117.12
50 | 60.70 | 121.40
60 | 62.84 | 125.68
70 | 64.98 | 129.96
80 | 67.12 | 134.24
90 | 69.26 | 138.52
100 | 71.40 | 142.80
110 | 73.54 | 147.08
120 | 75.68 | 151.36
130 | 77.83 | 155.66
140 | 79.98 | 159.96
150 | 82.13 | 164.27
铜热电阻分度表

## Slide 50: 铜热电阻的特点
铜易于提纯，价格低廉，电阻--温度特性线性较好。但电阻率仅为铂的几分之一。因此，铜电阻所用阻丝细而且长，机械强度较差,热惯性较大，在温度高于100℃以上或腐蚀性介质中使用时，易氧化，稳定性较差。因此，只能用于低温及无腐蚀性的介质中。

## Slide 51: 3.热电阻传感器的结构
由于铜电阻测量的温度低，一般多用双绕法，即先将铜丝对折，两根丝平行绕制，两个端头处于支架的同一端，这样工作电流从一根热电阻丝进入，从另一根丝反向出来，形成两个电流方向相反的线圈，其磁场方向相反，产生的电感就互相抵消，故又称无感绕法。这种双绕法也有利于引线的引出。
电阻体由电阻丝和电阻支架组成。由于铂的电阻率大，而且相对机械强度较大，通常铂丝直径在0.03～(0.07mm±0.005)mm之间，可单层
绕制，电阻体可做得很小。

## Slide 52
Pt100/Pt1000
普通铂电阻传感器
活动卡套探杆式
热电阻温度传感器
端面热电阻元件
由特殊处理的丝材绕制，能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度，适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。

## Slide 53
点钞机用高精度
微型铂电阻传感器
食品用探针型
高温铂电阻传感器
冰箱冰柜用低温型
铂电阻温度传感器
中央空调机组供热/制冷管道测温和控制，冰箱冰柜、轴瓦、缸体，油管，水管，汽管，纺机，平面设备，空调，热水器，体温计等狭小空间工业设备测温和控制，中央空调分户热能计量和工业领域测温控制，大气环境监测、工业过程控制、测量仪表等。
适合土壤探测、医疗实验、物料仓储、食品加工、冷库冷藏等需要深入刺进物体、食品、水果包装内部测量温度的现场和环境

## Slide 54
a) 铂电阻元件-陶瓷型 b) 铂电阻元件-薄膜型 c) 薄膜型温度探测器（不干胶板）
d) 带柔性引线的铂电阻温度探测器

## Slide 55
e) 铠装铂电阻电阻温度探测器
f) 外用/冷藏温度传感器器

## Slide 56: 4.热电阻传感器的测量电路
热电阻传感器外接引线如果较长时，引线电阻的变化使测量结果有较大误差，为减小误差，可采用三线制电桥连接法测量电路或四线恒流源测量电路。
  三线制电桥测量电路
四线制
恒流源测量电路

## Slide 57: 4.热电阻传感器的测量电路
  三线制电桥测量电路
导线引起测量误差
导线引起的测量误差相互抵消
两线制测量

## Slide 58: 4.热电阻传感器的测量电路
四线制
恒流源测量电路
四线制测量用两条附加测试线提供恒定电流，另两条测试线测量未知电阻的电压降，在电压表输入阻抗足够高的条件下，电流几乎不流过电压表，这样就可以精确测量未知电阻上的压降，计算得出电阻值。

## Slide 59
热电阻引线方式
无论三线制或四线制测量电路，都必须从热电阻感温体的根部引出导线，不能从热电阻的接线端子上分出，如图3-15所示。否则同样会存在引线误差！

## Slide 60: 半导体热敏电阻
半导体热敏电阻简称热敏电阻，是一种新型的半导体测温元件，热敏电阻是利用某些金属氧化物或单晶锗、硅等材料，按特定工艺制成的感温元件。
热敏电阻分类
正温度系数（PTC）热敏电阻;
负温度系数（NTC）热敏电阻;
临界温度电阻器（CTR）
(在某一特定温度下电阻值会发生突变)
各种热敏电阻的特性曲线
1—突变型NTC 2—负温度NTC
3—线形型PTC 4—突变型PTC
温度的测量
温控开关电路
热敏电阻在
电路中的符号：