## Slide 1
模块一课题2任务2常用工具的测量方法

## Slide 2
任务描述：
常用测量工具有很多种，在认识这些工具的同时，我们必须掌握其测量方法。本任务将全面介绍十几种常用工具的测量方法。
1.常用工具的测量方法是怎么样的？
2.使用工具测量时有何注意事项？

## Slide 3: 一、外径千分尺

## Slide 4: 二、内径千分尺

## Slide 5: 三、深度千分尺

## Slide 6: 五、深度游标卡尺

## Slide 7: 七、百分表和千分表

## Slide 8: 八、螺纹千分尺

## Slide 9: 九、圆度仪

## Slide 10: 十、正弦规

## Slide 12: 十一、干涉显微镜

## Slide 15: 十二、立式光学计

## Slide 17: 十三、万能工具显微镜

## Slide 18: 十四、万能卧式测长仪

## Slide 19: 拓展知识
一、其他测量仪器介绍
（一）偏摆仪

## Slide 20
（二）平面度检查仪

## Slide 22: 三坐标测量机
1.主要的几种结构形式
（1）活动桥式：

## Slide 23
（2）固定桥固定桥式式：：

## Slide 24
（3）龙门式测试机：

## Slide 25
2.活动桥式测试机的结构和原理

## Slide 27
3.了解控制系统功能
（1）控制、驱动测量机的运动，三轴同步、速度、加速度控制；
（2）在有触发信号时采集数据，对光栅读数进行处理；
（3）根据补偿档，对测量机进行 21 项误差补偿；
（4）采集温度数据，进行温度补偿；

## Slide 28
4.了解计算机和测量软件
计算机和测量软件是数据处理中心，主要功能：
（1）对控制系统进行参数设置；
（2）进行测头定义和测头校正，及测针补偿；
（3）建立零件坐标系（零件找正）；
（4）对测量数据进行计算和统计、处理；
（5）程序设计并将运动位置和触测控制通知控制系统；
（6）输出测量报告；
（7）传输测量数据到指定网络或计算机。

## Slide 29
5.了解测座、测头系统
测座、测头系统是数据采集的传感器系统，测座分为手动和自动两种，主要功能：
（1）控制测头工作方式
（2）测头传感器在探针接触被测点时发出触发信号；
6.了解规格
三坐标测量机：12.22.10指的是：测量机X轴行程1200mm，测量机Y轴行程2200mm，测量机Z轴行程1000mm

## Slide 30
7.工作环境
坐标测量机属于长度计量的设备，需要一定的环境要求。
（1） 环境温度
环境温度：20℃±2℃
温度的空间梯度：1℃/m3
温度的时间梯度：2℃/8h
（2） 环境湿度
一般要求：40％～60％为最好。
（3）压缩空气
压缩空气输入压力：0.4MPa～0.6MPa。压缩空气中不能含有油、水、杂质。 如果所使用的测量机有要求，以测量机要求为准。

## Slide 31
（4）震动
由于震动的测试比较困难，所以按周围环境条件要求。
a、厂房周围不应有干线公路；
b、厂房内不应有与测量机同时工作的吊车；
c、厂房内和周围不应有冲床或大型压力机等震动比较大的设备；
d、测量机不应安装在楼上。
如果以上a～c的条件不满足时，需要做专用地基或采用减震器等防震措施。
（5）电源
除使用机型特殊要求，一般测量机使用电源为 220V±10V 50HZ；
要求有稳压装置或 UPS 电源。
（6）单独接地线

## Slide 32
8.坐标系和工作平面
（1）三条互相垂直的坐标轴和三轴相交的原点，构成三维空间坐标系（3D）。空间的任意一点投影到三轴就会有三个相应数值。有三轴相应数值，就表示相应的空间点，即把点数字化描述。
（2）空间坐标系有8个象限，用不同正负号组合可以分辨出点的空间所在的象限和位置。
（3）空间坐标系可以根据需要进行平移、旋转，而且任何一次空间的旋转都可以分解为先绕一个轴旋转了一个角度，再绕另一个轴旋转另一个角度。
（4）空间坐标系有三个工作（坐标、投影）平面 XY、YZ、XZ 可以进行点（元素）的投影。这三个工作（坐标、投影）平面与坐标轴是同时存在的，当指定了一个当前的工作轴时，也就同时指定了与这个轴垂直的工作（座标、投影）平面。如：我们指定当前的工作轴向是 Z 轴，也就同时指定了当前的工作（坐标、投影）平面是坐标系的 XY 平面。
（5） 空间坐标系的方向是按照右手系，指尖的方向是坐标轴的 Z 正方向。
（6）点击工作面的选项列表，改变当前的工作面。选择所需平面，则该平面将作为当前工作面。

## Slide 35
9.向量
在测量软件中大量的使用了向量的概念，用于表示被测元素在空间坐标系中的方向。
当长度为“1”的空间向量投影到空间坐标系的三个坐标轴上时，相对应有三个投影向量。这三个投影向量的数值与对应轴分别为 i、j、k。当空间向量相对坐标系的方向发生改变时，其投影在坐标轴上的投影向量的数值就发生相应的变化，即投影向量的数值反映了空间向量在空间坐标系中的方向。