## Slide 1
模块四液压管道连接件的三坐标精密检测

## Slide 2: 模块描述
通过用三坐标测量机对液压管道连接件进行测量，检验学生运用所学知识（零件坐标系的建立、自动测量圆、圆柱等特征，测量程序运行时的参数设置、尺寸误差的评价和测量报告等）的巩固，以便为后续课程及学生其精密测量能力加强奠定基础。

## Slide 3: 任务一 三坐标测量过程简析
任务描述：
掌握三坐标测量机的工作原理，能够正确地使用三坐标测量机，并掌握三坐标测量步骤。
（1）、三坐标测量机建立坐标的原理是什么？
（2）、三坐标测量机测量前准备工作有哪些？
（3）、三坐标测量机测头校验有哪些步骤？

## Slide 4: 一、三坐标测量前的准备工作

## Slide 5: 二、三坐标测量机开关机测试
1.开机
（1）开机前准备工作：
A.检查机器的外观及机器导轨是否有障碍物，电缆及气路是否连接正常；
B.对导轨及工作台面进行清洁；
C.检查温度、气压、电压、地线等是否符合要求，对前置过滤器、储气罐、除水机进行放水检 查；
D.以上条件都具备后，接通 UPS、除水机电源，打开气源开关。
（2）坐标测量机开机操作：
A.打开起源（气压高于0.5MPA）；
B.开启控制柜电源，系统进入自检状态（操作盒所有指示灯全亮），开启计算机电源；
C.系统自检完毕（操作盒部分指示灯灭），按machine start按钮加电；
D.加电后，启动PC-DMIS软件，测量机进行回机器零点过程；
E.回机器零点完成后，PC-DMIS进入正常工作界面，测量机进入正常工作状态。
（3）关机
坐标测量机关机操作：
A首先将测头移动到安全的位置和高度（避免造成意外碰撞）
B退出PC-DMIS软件，关闭控制系统电源和测座控制器电源；
C关闭计算机，关闭电源。

## Slide 6: 三.三坐标测量机测头校验测试
1.加载、配置测头

## Slide 7: 2.参数设置

## Slide 8: 3.校验测头

## Slide 9: 二、三坐标测量机PC-DMIS 测量软件测试
1.新建程序

## Slide 10: 2.主要窗口介绍

## Slide 12: 课后想一想
1. 倾斜孔的测量方法。
2.自动测量圆时，为何出现“角向量平行于中心线向量”？
3.能否用普通的球型测杆测螺纹孔？
4.在自动测量圆的过程中，总是出现一条提示信息：是否读取新的测头位置？问如何消除
5.编辑程序时，自动测量圆后，总是理论值=实测值，再次执行后，发现两值不同。
6.如何将半球测量得更准确？为何重复性很差？
7.当特征元素标号用中文“最”，“销”等汉字时，软件退出？
8.自动测量小圆时，测针移动到孔外。
9.打开自动特征对话框，用手动方式进行圆的测量，以获得此圆的数据进行自动测量，但发现结果不正确？

## Slide 13: 任务二 116-9868-0901 液压管道连接件的测量
任务描述：
在项目三中，我们学习了台虎钳的测绘，已经基本了解了一个完整的测量程序的编制步骤。现在我们需要通过完成项目四的任务，学习液压管道连接件的自动测量相关知识，以及形位公差尺寸触测、评价等知识。
学校产学研组接到一批企业产品订单，零件图如图所示，数量为10件，产品已经加工完成。现企业要求提供三坐标检测的产品出货报告。本次的任务是完成该零件部分尺寸的自动测量工作。

## Slide 14
任务链接：
一、测量前的准备

## Slide 15: 二、手动特征采集

## Slide 16: 2.常用特征采集过程简要步骤

## Slide 17
（2）手动采集直线

## Slide 18
（3）手动采集平面

## Slide 19
（4）手动采集圆

## Slide 20
几何特征类型 | 推荐测点数（尺寸位置） | 推荐测点数（形状） | 说明
点（一维和三维） | 1点 | 1点 | 手动点为一维点，矢量点为三维点
直线(二维) | 3点 | 5点 | 最大范围分布测量点（布点法）
平面（三维） | 4点 | 9点 | 最大范围分布测量点（布点法）
圆（二维） | 4点 | 7点 | 最大范围分布测量点（布点法）
圆柱（三维） | 8点/2层 | 12点/4层 | 为了得到直线度信息，至少测量四层
 |  | 15点/3层 | 为了得到圆柱度信息，每层至少测量四层
圆锥（三维） | 8点/2层 | 12点/4层 | 为了得到直线度信息，至少测量4层
 |  | 15点/3层 | 为了得到圆度信息，每层至少测量5点
球（三维） | 9点/3层 | 14点/4层 | 为了得到圆度信息，测点分布为5+5+3+1
表4-0-1 几何特征测量策略及推荐测点数

## Slide 21: 三.坐标系确认并找正

## Slide 22: 2.坐标系找正方法及过程

## Slide 24: 四、自动特征

## Slide 31
方法 | 输入特征 | 特征1 | 特征2 | 特征3 | 注释
套用 | 1 | 任意 | - | - | 在输入特征的质心构造点
隅角点 | 3 | 平面 | 平面 | 平面 | 在三个平面的交叉处构造点
垂射 | 2 | 任意 | 锥体、柱体、直线、槽 | - | 第一个特征垂射到第二个直线特征上
相交 | 2 | 锥体、柱体、直线、槽 | 锥体、柱体、直线、 槽 | - | 在两个特征的线性属性交叉处构造点
中点 | 2 | 任意 | 任意 | - | 在输入的质心之间构造中点
矢量 距离 | 2 | 任意 | 任意 | - | 利用任意两个特征质心点构造第三个点。在两个质心点连线方向上，以第二个特征的质心为基准构造点
偏置点 | 1 | 任意 | - | - | 需要对应于输入元素X、Y、和Z的坐标值的3个偏置量
原点 | 0 | - | - | - | 在坐标系原点处构造点
刺穿 | 2 | 锥体、柱体、直线、槽 | 锥体、柱体、平面、球体、圆、椭圆 | - | 在特征1刺穿特征2的曲面处构造点。选择顺序很重要。如果第一个特征是直线，则方向很重要。
投影 | 1或2 | 任意 | 平面 | - | 输入特征1的质心点射影到特征2或工作平面上
表4-0-2 点

## Slide 32
方法 | 输入特征数 | 特征1 | 特征2 | 注释
坐标轴 | 0 | - | - | 构造通过坐标系原点的直线
最佳拟合 | 至少需要2个输入特征 | - | - | 使用输入来构造最佳拟合直线
最佳拟合重新补偿 | 至少需要2个输入特征（其中一个必须是点） | - | - | 在输入特征的质心构造直线
套用 | 1 | 任意 | - | 在输入特征的质心构造直线
相交 | 2 | 平面 | 平面 | 在两个平面的相交处构造直线
中分 | 2 | 直线、锥体、柱体、槽 | 直线、锥体、柱体、槽 | 在输入特征之间构造中线
偏置 | 至少需要2个输入特征 | 任意 | 任意 | 构造一条相对于输入元素具有制定偏移量的直线
平行 | 2 | 任意 | 任意 | 构造平行于第一个特征，且通过第二个特征的直线
垂直 | 2 | 任意 | 任意 | 构造垂直于第一个特征，且通过第二个特征的直线
投影 | 1或2 |  | 平面 | 使用1个输入特征将直线射影到特征2或工作平面上
翻转 | 1 | 直线 | - | 利用翻转矢量构造通过输入特征的直线
扫描段 | 1 | 扫描 | - | 由开放路径或闭合路径扫描的一部分构造直线。
表4-0-3 线

## Slide 33
方法 | 输入特征数 | 特征1 | 特征2 | 特征3 | 注释
坐标轴 | 0 | - | - | - | 在坐标系原点处构造平面
最佳拟合 | 至少需要3个输入特征。（其中一个必须是点） | - | - | - | 利用输入特征构造最佳拟合平面
最佳拟合重新补偿 | 至少需要3个输入特征。（其中一个必须是点） | - | - | - | 利用输入特征构造最佳拟合平面
套用 | 1 | 任意 | - | - | 在输入特征的质心构造平面
高点 | 1个特征组（至少使用3个特征）或者1个扫描 | 如果输入为特征组，则使用任意特征；如果输入为扫描，则使用片区扫描 |  |  | 利用最高可用点来构造平面。
中分面 | 2 | 任意 | 任意 | - | 在输入的质心之间构造中平面
偏置 | 至少需要3个输入特征。 | 任意 | 任意 | 任意 | 构造偏置于每个输入特征的平面
平行 | 2 | 任意 | 任意 |  | 构造平行于第一个特征，且通过第二个特征的平面
垂直 | 2 | 任意 | 任意 |  | 构造垂直于第一个特征，且通过第二个特征的平面
翻转 | 1 | 任意 | - |  | 利用翻转矢量构造通过输入特征的平面
表4-0-4面

## Slide 34
方法 | 输入特征数 | 特征1 | 特征2 | 特征3 | 注释
最佳拟合 | 至少3个输入特征 | 任意 | 任意 | 任意 | 利用输入的特征构造最佳拟合圆
最佳拟合重新补偿 | 至少3个输入特征（其中一个必须为点特征） | 任意 | 任意 | 任意 | 利用输入的特征构造最佳拟合圆
套用 | 1 | 任意 | - | - | 在输入特征的质心构造圆
圆锥 | 1 | 锥 | - | - | 在锥体指定的直径或高度构造圆
相交 | 2 | 圆、球、锥、或柱 | 面 | - | 在圆弧特征于平面、锥体或柱体相交处构造圆
 |  | 面 | 圆，球、锥，或柱 | - | 
 |  | 锥 | 锥或柱 | - | 
 |  | 柱 | 锥 | - | 
投影 | 1或2个输入特征 | 任意 | 面 | - | 1输入特征将会向工作平面投影构造圆
翻转 | 1 | 圆 | - | - | 翻转矢量后构造圆
2条线 公切 | 2 | 直线 | 直线 |  | 构造出与两条直线都相切的圆。注意两条直线的矢量方向于构造处出的圆的位置有关
3条线 公切 | 3 | 直线 | 直线 | 直线 | 构造出与两条直线都相切的圆
扫描 片段 | 1 | 扫描特征 | - | - | 利用开线扫描或闭线扫描的一部分构造圆。
表4-0-5圆

## Slide 35: 六、运动辅助移动点及运动参数设置
1.运动辅助点
2.运动参数设置

## Slide 36: 七、尺寸评价
1.特征位置

## Slide 38: 八、编辑、执行程序以及报告生成
1.自动移动
自动机不同于手动机的最大地方是在执行程序时，需要注意测头在两个特征点之间怎样移动。 有以下两种方法设置移动方式：
2.标记程序
默认编辑窗口中的所有程序都是将要执行的语句。如果按照需求，取消执行某些元素或是段落，可使用如下菜单，取消标记。
3.执行程序
（1）全部执行
如果更换了新的被测工件，“全部执行”——从手动建坐标系开始执行程序。 按照提示手动采点 （建立手动坐标系）后，程序将自动执行。
假如没有更换被测工件或是装夹工件的夹具是固定的，选择 “清除标记” 清除所有已标记特征 ； 选择 “标记所有” 标记程序中所有特征 ；提示：是否要标记手动建坐标系特征？ 选择“否”，“全部执行”程序将自动执行。或者是选择手动建坐标系特征，“标记”，即可以取消对这些特征的标记， “全部执行”程序将自动执行。
（2）部分执行
①执行特征(CTRL+E)：执行光标所在处的程序或特征；
②从光标处执行(CTRL+U)：程序将从当前光标位置开始执行程序，直到程序的末尾；
③执行块(CTRL+L)：首先选择并标记要执行的区块，然后选择执行块命令。

## Slide 39
4.种标准报告模版
报告模板是对报告的一种描述。模板描述了 PC-DMIS 使用什么方式创建报告，以及数据的表现形式。软件带有 6 个标准模板，一个报告模板可用于多个零件程序。

## Slide 40: 课后想一想
1.评价两点之间距离时（Z 坐标方向）结果错误，报告值评价结果明显偏离真实值。
2.自动测量圆时，结果超差？
3.如何求圆锥的锥角？
4.用三坐标和内径表测量内孔的孔径，为何三坐标测量的值有所不同？
5.在求二维距离时为何没有需要的轴向?
6.为何我做的两个平面之间的距离重复性很不好，反而求两维距离比较准确，重复性也好?
7.求两个平面的距离，选择顺序不一样，得到的结果不一样?
8.测椭圆，如何怎样评价长轴和短轴？
9.复合位置度如何理解？
10.如何理解轮廓度里仅形状和形状位置这两个选项？
11.在计算位置度时，选择“匹配基准”后，元素坐标与坐标系下的相差很多，为什么？
12.评价位置度的报告中，“补偿”的含义是什么？
13.如何求 2 个圆的对称度？