## Slide 1
项目四 位移检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目四 位移检测

## Slide 3
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 4
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 5
二、互感式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
互感式电感传感器又称变压器式传感器，而变压器式传感器以差动形式为最常用，差动变压器式传感器又简称差动变压器。
二、互感式传感器及其应用
1.互感式传感器工作原理
图1 （a）差动变压器结构图 （b）差动变压器等效电路
1-初级绕组；2、3-次级绕组；4-衔铁
差动变压器的工作原理：
组成：由衔铁、一次绕组和二次绕组等组成。
工作原理：差动变压器的等效电路如下图所示。初级次级绕组间的耦合能随衔铁的移动而变化，即绕组间互感随被测位移改变而变化。

## Slide 7
差动变压器结构形式较多，有变间隙式、螺管式等，应用最多的是螺管式差动变压器，它可以测量l～100 mm的机械位移，并且具有测量精度高、灵敏度高、结构简单及性能可靠等优点。
二、互感式传感器及其应用
2.互感式传感器类型
（1）变气隙式差动传感器
当被测体有位移时，与被测体相连的衔铁的位置将产生相应的变化，使，互感，两个次级绕组的互感电势，输出电压，即差动变压器有电压输出，此电压的极性和大小就反映了被测体位移的方向及大小。
图2 变气隙式差动传感器结构

## Slide 8
二、互感式传感器及其应用
2.互感式传感器类型
（1）螺管式差动传感器
螺旋管式差动变压器按线圈绕组排列方式的不同可分为一节式、二节式、三节式、四节式和五节式等类型，一节式灵敏度较高，二节式零点残余电压较小，三节式零点电位较小，四节式和五节式改善了传感器的线性度，通常采用的是二节式和三节式两类。
工作原理：当铁芯移动时，差动变压器输出电压(空载时在数值上即为感应电势)与活动衔铁位移∆x成线性关系。
图3 螺管式差动传感器结构

## Slide 9
二、互感式传感器及其应用
零点残余电压：实际上，当衔铁在中间位置时，u2并不等于零，通常把差动变压器在零位移时的输出电压称为零点残余电压。
零点残余电压的消除：
1.尽量使传感器几何尺寸、线圈电气参数及磁路相互对称；
2.采用良好的导磁材料制作壳体，进行屏蔽抗干扰；
3.将传感器工作区域设置在磁化曲线的线性区；
4.选用相敏检波电路作为测量电路，既可判别衔铁移动方向又可改善输出特性，减小零点残余电动势；
5.进行外电路补偿。主要有如下图所示的几类补偿电路。图中电阻是用康铜丝绕制的，串联电阻值为0.5～5Ω，并联电阻值为数十至数百千欧，并联电容为100～500pF之间，实际参数要通过实验确定。
2.零点残余电压
图4 螺管式差动变压器输出特性

## Slide 10
二、互感式传感器及其应用
3.互感式传感器应用
图5 差动变压器式压力传感器的结构原理图
差动变压器式压力传感器：
测量电路框图如图所示。当被测压力P1输入至膜盒中，膜盒的自由端面便产生一个与压力P1成正比的位移，此位移带动衔铁上下移动，从而使差动变压器有正比于被测压力的电压输出。该传感器的信号输出处理电路与传感器组合在一个壳体内，输出信号可以是电压，也可以是电流。由于电流信号不易受干扰，且便于远距离传输，所以，在使用中多采用电流输出型。

## Slide 11
二、互感式传感器及其应用
3.互感式传感器应用
图6 差动变压器式加速度传感器
差动变压器式加速度传感器：
加速度传感器主要由悬臂粱和差动变压器构成。测量时，将悬臂梁底座及差动变压器的线圈骨架固定，而将衔铁的A端与被测振动体相连。当被测体带动衔铁以振动时，导致差动变压器的输出电压也按相同规律变化。悬臂梁起支撑与动平衡作用。