## Slide 1
项目二 温度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解热电式传感器的基本原理，掌握热电偶、热电阻和热敏电阻在各种检测中的应用。
技能目标：掌握热电式传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 温度检测

## Slide 3
热电偶传感器及其应用
一
三
二
热电阻传感器及其应用
三
热电敏传感器及其应用
五
非接触式传感器及其应用
四
集成温度传感器及其应用

## Slide 4
二、热电阻传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 5
一
二
三个问题：
1.热电阻的测温范围？
2.热电阻的结构及性能指标？
3.热电阻的测温原理？
二、热电阻传感器及其应用

## Slide 6
热电阻是利用导体的电阻率随温度变化这一物理现象来测量温度的。热电阻主要用于工业测温，它具有灵敏度高，稳定性、互换性好，精度高。但它需要外加电源，测量温度不能太高，主要用于中、低温度（–200～＋650℃）范围的温度测量。
二、热电阻传感器及其应用
1.热电阻传感器
图1铂热电阻结构图
1-金属保护套管；2-热电阻元件；3-绝缘材料；4-引线
图2（a）普通铂热电阻（b）小型铂热电阻
（c）防爆型铂热电阻（d）铜热电阻
热电阻一般由测温元件（电阻体或电阻丝）、保护管和接线盒三部分组成 。
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 7
二、热电阻传感器及其应用
2.常用热电阻的主要技术性能
材料 | 铂 | 铜
使用温度范围（℃） | －200～＋650 | －50～150
电阻率（Ω·m×10-6） | 0.0981～0.106 | 0.017
0～100℃间电阻温度系数α（平均值）（1/℃） | 0.00385 | 0.00428
特性 | 线性良好，电阻率较高，容易加工，复制性好，物理、化学性能稳定，但温度系数较小，价格贵。 | 在测温范围内线性较好，温度系数高，容易提纯，价格便宜，但电阻率小，体积大，容易氧化。
应用 | 作为标准测温装置 | 适用低温，无水分，无腐蚀性介质的测温。

## Slide 8
热电阻是利用金属材料的电阻值随温度升高而增大的这一特性来测量温度的。测温时，先将温度的变化转换为电阻值的变化，由于电阻值变化很小（当温度升高1 ℃ 时，金属材料的电阻值增加0.4%-0.6%），因此要通过后续的测量电桥再转换成电压信号送至显示仪表指示或记录被测温度。
二、热电阻传感器及其应用
3.热电阻测温原理
图3 热电阻的测量电路
（a）r3接检流计（b）r3接电源回路
实际应用中，热电阻作为电桥的一个桥臂，其连接导线也就成为桥臂电阻的一部分，并随环境温度的变化而变化，由于热电阻很小，连接导线阻值的变化给测量带来了较大的误差。
工业上常采用三线制接法，如下图所示。
热电阻的两根引线的电阻值被分配在两个相邻的桥臂中，若r1=r2,则由环境温度变化引起的引线电阻值的变化造成的误差将相互抵消。

## Slide 9
二、热电阻传感器及其应用
4.热电阻传感器的应用
管道温度检测
工业生产中，各种反应釜、液体和气体管道都要进行温度的检测与控制，它们的温度一般为0~+500℃。
图4 管道温度检测示意图