XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元4 电阻的测量 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解欧姆定律； 2. 掌握伏安法测量电阻的原理； 3. 理解桥式电路； 4. 掌握直流单臂电桥测电阻的原理； 5. 了解测电阻的电工仪表。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会使用伏安法测量并计算电阻； 2. 会利用直流电桥测量电阻。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有对新知识、新技能的学习能力和创新能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 伏安法测量电阻； 2. 直流单臂电桥测电阻 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 直流单臂电桥测电阻 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.4 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 我们已经知道：可以通过电流表测量电流，可以通过电压表测量电压，那我们如何可以测量导体的电阻呢？你怎么做？ 单元4 电阻的测量 一、电阻测量专用仪器仪表 1. 标准电阻 标准电阻是用来复现和度量电阻单位的度量器具。 2. 电阻箱 电阻箱是比较常见且使用方便的测电阻的器具。它是一种数值可以调节的精密电阻元件，它由若干个数值准确的固定电阻元件组合而.成，并借助于转盘位置的变换来获得各电阻值。图7.4.1为旋转式电阻箱外形图。在使用电阻箱之前，应先旋转一下各个转盘，使转盘内弹簧触点的接触稳定且可靠。另外，使用时电阻箱的工作电流一定不能超过最大允许值。 3. 欧姆表和万用表 欧姆表和万用表的欧姆挡都是测量中值电阻的直读仪表，用它们测量很方便，但准确度比较低。 注意：它们不能用于测大电阻的阻值。这是因为大电阻的阻值都比较大，例如几十兆欧或几百兆欧，在这个范围内万用表的刻度很不准确；另一方面主要是因为万用表测量电阻时所用的电源电压比较低，在低压下呈现的大电阻值不能反映在高电压作用下的大电阻的真正数值。另外,使用时还应注意量程的选择，尽量使测量值在标度尺分度中心(中值电阻)附近。 4. 直流单/双臂电桥 用直流单臂电桥可测量中值电阻，这种方法可以获得很高的准确度。有的高精度电桥的比较臂可作为精密电阻箱使用，比例臂可作为标准电阻使用或作为提高测量精度的过渡仪器用。而直流双臂电桥是测量小电阻的常用仪器，它可以消除接线电阻和接触电阻的影响，用它测量方便且准确度高。 5. 电压表和电流表 用电压表和电流表配合起来测电阻的方法称为伏安法。它是一种间接测量的方法。 伏安法的优点是能在工作状态下进行测量，这一点对非线性电阻的测量非常重要。另一个优点是适用于对大容量变压器中具有大电感线圈电阻的测量。 6. 兆欧表 兆欧表又称摇表,是测量绝缘体电阻的专用仪表，主要由磁电式流比计与手摇直流发电机组成。 工程中通常用兆欧表测量各种绝缘结构的大电阻。兆欧表结构简单，携带方便、读数稳定。 在使用兆欧表时应注意额定电压的选择，电压太低不能反映绝缘结构在工作状态下的绝缘电阻，电压太高则可能发生绝缘击穿，在不同电压下测得的电阻值往往是不可比的。 二、伏安法测量电阻 在被测电阻Rx通有电流的条件下，分别用电压表和电流表测出电阻及通过的电流Ix,然后根据欧姆定律求出被测电阻。即 伏安法测量电阻的线路通常有两种，如图7.4.2所示： 图7.4.2 (a)中电压表接在电流表的前面，称为电压表前接。在电压表前接电路中，R'x中包括了电流表内阻RA，这就形成了测量误差，其结果将使测量值偏大。按仪表读书计算出来的电阻R'x为 相对误差γ为 显然，RA/Rx值越大，误差就越大，所以电压表前接的电路适用于测量Rx≥Rx (100倍以上)的情况，即测量较大电阻的情况。 图7.4.2 (b)中电压表接在电流表的后面，称为电压表后接。在电压表后接电路中，电压表的读数U等于Ux，但电流表的读数I不等于Ix，因为电压表和被测电阻直接并联，所以电流表的读数为被测电阻Rx的电流Ix和电压表的电流Iv之和，即I=Ix+Iv。因此按仪表读数计算出来的电阻值为： 它等于被测电阻Rx与电压表内阻Rv并联的等效电阻，因而测量结果偏小。相对误差为： 由此可见，值越大，误差就越大，只有当Rx≤Rv时，R"x≈Rx。所以电压表后接的电路，适用于测量Rx阻值较小的情况。当Rx和Rv已知时，两种接法都可以通过计算来消除误差。 用伏安表法也可以测量大电阻和高值电阻，注意用伏安法测量高值电阻时，应选用微安表。 三、直流单臂电桥测量电阻 根据电桥平衡原理，被测电阻的阻值Rx可以由下式得到： 式中，R2/R3为电桥的平衡臂；R4为电桥的比较臂电阻。 直流单臂电桥根据其准确度的不同分为8个等级: 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、1.0、1.5、2.0。 注意： ①在使用直流单臂电桥前先将检流计的锁扣打开，并且将其调零。 ②接人被测电阻R、时，最好用较粗较短的导线，以免增加连接线的电阻和接触电阻。 ③保持接头的接触良好，否则电桥会不稳定，严重时还会使检流计烧坏。 ④使用完毕后，须切断电源，拆除被测电阻，锁上检流计(无锁扣的可将检流计短接)，以保护检流计。 练习1. 在“伏安法测电阻”的实验中( C ) A.滑动变阻器只起保护电路的作用 B.实验需要多测几组数据，目的是寻找普遍规律 C.继续分析实验数据也能得出:电阻- -定时，导体中的电流跟导体两端电压成正比 D.若把电阻换成小灯泡，测得不同电压下小灯泡的阻值几乎相同 练习2. 在“测量小灯泡电阻”的实验中，某同学连接好电路并闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电流表有示数.接下来应进行的操作是( D ) A.更换小灯泡 B.更换电源 C.检查电路是否断路 D.移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光 1. 测电阻的电工仪表； 2. 伏安法测量电阻的原理和方法； 3. 直流单臂电桥测电阻的原理和方法。 |