XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元6 电能的测量 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解电能表的基本结构； 2. 掌握单相电能表的工作原理； 3. 掌握电能表的接线方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能读取和计算单相电能表的数据； 2. 会进行电能表测量的连接。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成对学习过程进行计划、反思、评价和调控，提高自主学习的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 单相电能表的工作原理； 2. 电能表的接线方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 电能表的接线方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.6 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 如图所示是这个月的电量消耗，请大家来一起看看，这个月用户需要缴纳多少电费？ 单元6 电能的测量 一、单相电能表的基本结构和工作原理 电能表按接人电源的相数不同分为单相、三相电能表两大类；按电能表工作原理的不同，分为感应式、电动式和磁电式电能表三种种。 目前，市场上广泛使用的是稳定性较高但成本不高的感应式电能表。 1．基本结构 单相电能表内部结构如图7.6.1所示，主要由驱动机构、制动机构和积算机构三部分组成，还有一些零部件，如轴承、支架、接线盒等。 1）驱动机构 驱动机构是用来产生转矩的，它主要包括电流部件、电压部件和铝制转盘(简称铝盘)等。电流部件是由U形铁芯及绕在它上面的电流线圈组成。电流部件的铁心是由硅钢片叠合而成的，电流线圈匝数较少，导线较粗。电压部件是由U形铁芯及绕在它上面的电压线圈组成。它的铁芯也是由硅钢片叠合而成的，电压线圈匝数较多,导线较细。 2)制动机构 制动机构是用来在铝盘转动时产生制动力矩，使铝盘转速和负载的功率大小成正比，从而使电能表能反映出负载所消耗的电能。它主要由永久磁铁、铝制转盘及转轴等组成。 3)积算机构 积算机构又称计度器，它是用来计算电能表转盘的转数，以实现电能的测量和计算。当转盘转动时，通过蜗轮、蜗杆及齿轮等传动机构带动“字轮”转动，从而可以在计算器窗口中直接显示出电能的数值。因为一般电能表不是显示盘的转数，而是直接显示出负载消耗的电能数值。 2.单相电能表的工作原理 当电流线圈和电压线圈通以交流电流时，就有交变的磁通穿过铝盘，在铝盘上感应出涡流，涡流与交变的磁通相互作用产生转动力矩，从而使铝盘转动。同时制动磁铁与转动的铝盘也相互作用，产生了制动力矩。 当转动力矩与制动力矩平衡时，铝盘以稳定的速度转动。欲使电能表铝盘的转数能正确地表示电路中所消耗的电能，首先应使铝盘所受的转矩与电路的有功功率成正比。即，铝盘的转数与被测电能的大小成比例，从而测出所耗电能。 由上述单相电能表的工作原理分析可知，铝盘的转速与负载的功率 有关，负载功率越大，铝盘的转速越快。即 式中，P为负载的功率；ω为铝盘的转速；C为常数。 设测量时间为T，且保持功率不变，则有PT=CωT,其中PT指在时间T内负载所消耗的电能，用W(千瓦.小时)表示，等式右边CωT的乘积是指铝制转盘在时间T内的转数，即电能表的转数，用n来表示，则有： W=Cn 可见，电能表的转数n与被测电能W成正比。这样常数，即铝 盘每转--圈所代表的千瓦小时数。通常使用的电能表的铭牌就是电能表常数N，它表示每千瓦小时对应的铝盘的转数，即： 二、电能表的使用 1. 电能表的选择与计量 1)电能表的选择每只电能表都标有铭牌，在铭牌上标明制造厂名、电表形式、额定电流、额定电压、相数、准确度等级、每千瓦时(或每千乏时)的铝盘转数( 即电能表的常数N)。 ①根据具体任务选择仪表的类型。单相用电时选择单相电能表，三形用电时选择三相四线制的电能表或3个单相电能表。成套的配电设备可采用三相三线制的电能表。 ②根据负载的最大电流、额定电压以及测量值需要达到的准确度，选择电能表的型号。额定电流应大于或等于负载上流过的最大电流值。 ③当电路没有接入负载时，铝盘不转;当电能表的电流线路中无电流，但电压线路上有额定电压时,铝盘转动应不超过允许值。 2)电能表的倍率及计算 电能表常数用符号R表示，例如，DD862型，5A/220V的电能表； R=1200r/kW,说明铝盘转动1200r，就显示耗电1kW.h。 电能表的倍率一般分两种： 一种是由电能表结构决定的倍率，称电能表本身的倍率。它等于电能表的齿轮比。如电能表只有一-位小数，其齿转比及常数均为2500r，其倍数实为1，则使用时将两次抄表电度数相减，即为实际用电量。 另一种，当电能表经互感器接入时，其读数还要乘电流和电压互感器的变比，则有电能表倍率=TV变比×TA变比X电能表本身的倍率。 2. 电能表计量方法 根据《全国供用电规划》与国家电价分类的规定，用电户应分别安装电能表，以便每月计算电费。高压供电用户，原则上在高压测量电能计费，如果在低压测量电能时，则电费计算应包括变压器的钢、铁损耗在内。计费电能表的安装、移动，用户不得擅自进行。 3. 电能表的接线 (1)单相电能表的接线。电能表的下面有一排接线柱，利用这些接线柱，把电能表的电流线圈串接在负载电流中，电压线圈并联在电路中,如图7.6. 2所示为单相电能表的接线图。 (2)三相三线制电路中电能表的接线。在低压三相三线制电路中，有功电能的计量应采用更新的DS862、DS864 型三相有功电能表。 三相三线制电路有功电能表的接线方法如图7.6.3所示，图中为电能表经电流互感器接人的接线方法。 在高压三相三线制电路，测量三相有功电能可采用DS864-2型或D864-4型额定电压100V,标定电流1.5(6)或3(6)A,括号内为最大电流值。 把U项和W项的电流互感器接人第一和第三元件的电流线圈，用两台单相电压互感器接成V/V-12型接线，也可以用三台单相电压互感器和一台三相电压互感器，接成Y/Y0-12型接线。如图7.6.4 所示为高压三相三线制电路有功电能表的接线方法，该图中电压互感器是采用的Y/Y0-12型接线。 (3)低压三相四线制电路中电能表的接线。对于低压三相四线制电路,应选用三相四线制有功电能表来计量电能，以保证三相电压和电流在不对称时，也能正确计量。在负载功率较大时，则可将电能表配用电流互感器来计量电能。低压三相四线制电路电能表的接线方法如图7.6.5所示。 (4)三相无功电能表的接线。测量三相四线制无功电能，采用带附加电流线圈的三相无功电能表。通过图7.6.6所示DX1型三相无功电能表的接线，就可以读取三相无功电能。 三相三线制无功电能的测量可用一种60°相位角的三相无功电能表，如DX2型的三相无功电能表，也可以采用正弦三相无功电能表。 1. 电能表的基本结构； 2. 单相电能表的工作原理； 3. 电能表的接线方法。 |