## Slide 1
电工技术
模块七
电工仪表的测量与维护
单元3 电压与电流的测量

## Slide 2
1.电工仪表的类型及测量方法
2.仪表准确度与误差的关系
3.万用表、电能表的结构及使用
模块七 电工仪表的测量与维护
1
本项目知识点

## Slide 3
点亮生活之光：万用表助电工高效工作
李先生是一位电工爱好者，某天他家里的灯泡突然不亮了。在检查电路后，他怀疑可能是灯泡电压不稳导致的。他拿出万用表，先将万用表旋钮调至电压直流档，并根据灯泡规格预设合适的量程，通常家用灯泡的电压量程介于12V至220V之间。然后将万用表的红表笔应插入VΩ插孔，黑表笔插入COM插孔。然后，将红色电缆夹接灯泡正极，黑色电缆夹接负极。注意，在测量前务必关闭电源，以确保安全，最后观察读数。在测量过程中，他注意到电压读数远低于额定电压，这证实了他的猜测。于是，他更换了一个新的灯泡，并再次使用万用表进行测量，发现电压读数恢复正常。灯泡重新亮起，李先生心中充满了成就感。
通过这次经历，李先生更加深刻地认识到万用表在电工工作中的重要性。他感慨地说：“万用表就像电工的眼睛，能够让我们更加准确地了解电路的状态，从而及时发现问题并解决问题。”
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
一、 电压的测量
二、 电流的测量
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
几点明确：
1.电压和电流是反映电路和设备工作状态的重要特征量，是电量测量中最基本的测量对象。
2.在电压和电流的测量中，主要的仪表是电压表和电流表。
3.电流表所具有的不同量程，是通过改变电流互感器的匝数来实现的，而电压表则是通过用不同的附加电阻来实现的。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
一、 电压的测量
测量电压最常用的方法：
用电压表进行直接测量。测量直流电压时常用磁电式电压表，测量交流电压时常用电磁式电压表。
测量时，应将电压表并联接在被测对象的两端，并且测量直流电压时，应注意极性，电压表的正端钮要接在电路中电位较高的一端。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1．直流电压的测量 方法
（1）用磁电式电压表测量。磁电式电压表可测几十毫伏至几千伏的电压。
（2）用数字电压表测量。其准确度比磁电式电压表高，输入电阻也比磁电式电压表高，约为10MΩ。
（3）用直流电位差计测量。
直流电位差计是利用补偿原理进行测量的，测量时不从电路取出电流，也无电流注入被测电路，因而主要用于电压的精确测量。
一、 电压的测量
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2.交流电压的测量方法
（1）用电磁式电压表测量。用电磁系电压表可直接测量十几伏至几百伏的电压。
（2）用电动式电压表测量。电动系电压表可用于实验测试、精密测量或在实验室用作标准表。
（3）用整流式电压表测量。万用表测量交流电压的原理就是整流式电压表的原理。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
2.交流电压的测量方法
（4）用数字电压表、数字万用表测量。数字电压表可测量频率约为l00KHz以下的电压，其准确度、输入电阻均比电磁系高。
（5）用电子电压表测量。电子电压表的测量频率范围为20Hz到20KHz．常用其测量频率较高的电压
（6）用交流电位差计测量。用补偿方法测交流电压，其优点是测量时不从被测电路吸取电流，也无电流注入被测电路，故最适合于测量没有带负载能力的高阻电源或弱信号源。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
1．直流电流的测量方法
二、 电流的测量
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
2．交流电流的测量方法
（1）用电磁式电流表测量。
（2）用电动式电流表测量。
（3）用数字万用表测量。
（4）用钳形电流表测量。
（5）用交流电位差计测量。
（6）用热电式电流表测量。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
2．交流电流的测量方法
（1）用电磁式电流表测量。电磁式电流表可直接测量100mA到几百安的电流。
（2）用电动式电流表测量。电动式电流表适用于实验室中用作标准表或用于实验测试、精密测量等。
（3）用数字万用表测量。数字万用表测量准确度高。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
2．交流电流的测量方法
（4）用钳形电流表测量。钳形电流表测量时不需要切断电路常用于对测量准确度要求不高的场合。
（5）用交流电位差计测量。用交流电位差计测量电流的方法与用直流电位差计测量电流的方法相同，也是通过测量取样电阻的压降，间接测出电流。
（6）用热电式电流表测量。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
3．大电流的测量方法
(1) 采用分流器测量。对于直流大电流，可采用分流器测量。
(2) 大电流测量类似于高电压电路的测量，可采用通过电流互感器测量。测量交流大电流时，可将电流表通过电流互感器(TA)接人电路进行测量。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
课堂练习：
测量直流电流时，常用的（ ）;
测量交流电流时， 常用的是（ ）。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
2. （ ）是反映电路和设备工作状态的重要特征量，是电量测量中最基本的测量对象。
A.电压
B.电流
C.电压与电流
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
课堂小结
1.在电压和电流的测量中，主要的仪表是电压表和电流表。
2.电流表所具有的不同量程，是通过改变电流互感器的匝数来实现的，而电压表则是通过用不同的附加电阻来实现的。
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19: 课堂教学评价
单元7.3 电压与电流的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入