## Slide 1
电工技术
模块七
电工仪表的测量与维护
单元4 电阻的测量

## Slide 2
1.电工仪表的类型及测量方法
2.仪表准确度与误差的关系
3.万用表、电能表的结构及使用
模块七 电工仪表的测量与维护
1
本项目知识点

## Slide 3
小杰与收音机的重生：万用表助力电子维修之旅
在一个风和日丽的下午，电子爱好者小杰决定对他的旧收音机进行一次维护。他希望能找出那些老化或损坏的电阻，以确保收音机能重新焕发生机。小杰工具箱里，有一块他信赖的万用表，这是他进行电子维修时的得力助手。
他首先拆开了收音机的外壳，暴露出内部错综复杂的电路板和元器件。面对密密麻麻的电阻，小杰没有急于动手，而是先仔细查阅了收音机的电路图，标出了所有可能出问题的电阻位置。
接下来，他拿出了万用表，调至电阻测量档位。小杰知道，电阻的测量需要断电进行，于是他小心翼翼地拔掉了收音机的电源插头，确保安全。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
小杰与收音机的重生：万用表助力电子维修之旅
他首先选择了一个标有100欧姆的电阻进行测试。将万用表的红黑表笔分别搭在电阻的两端，万用表屏幕上迅速显示出了数值。小杰对比了一下，发现数值与电阻上标注的100欧姆相符，心中松了一口气，这说明这个电阻还是完好的。随后，他又对收音机内的其他电阻进行了逐一检测。在测试一个标有1千欧姆的电阻时，万用表显示的数值却远低于1千欧姆，这让小杰心头一紧。他再次确认了表笔的接触位置无误后，重新测量了一次，结果依然如此。小杰判断，这个电阻已经损坏了。
有了这个发现，小杰立刻找出了一个同样阻值的电阻作为替换品。他小心地将损坏的电阻从电路板上拆下，然后将新的电阻焊接上去。焊接完成后，他又用万用表复测了一遍，确保新电阻的阻值准确无误。
经过一番努力，小杰终于将所有可能出问题的电阻都检查了一遍，并替换了损坏的电阻。他重新装上收音机的外壳，插上电源，按下开关。随着一阵悠扬的旋律响起，收音机再次焕发了生机。
小杰满意地笑了，这次维修不仅让收音机重获新生，也让他对万用表的使用更加得心应手。在电子维修的道路上，他又迈出了坚实的一步。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 5
一 、电阻测量专用仪器仪表
◆电阻是电路中基本的电参数之一，通常在直流条件下进行测量，也有在交流条件下进行测量的。
◆在交流条件下测量时，由于集肤效应及邻近效应影响，测量的电阻值与在直流情况下测量的值不同
◆工程上常使用的电阻阻值范围很宽，约为10-7Ω—1015Ω，对于不同的阻值范围，需要采用不同的测量方法。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
◆从测量角度出发，一般把电阻分为三类
（1）小电阻：阻值在1Ω以下的电阻
（2）中值电阻：阻值在1～106Ω之间的电阻
（3）大电阻：阻值在106Ω以上的电阻
一 、电阻测量专用仪器仪表
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1. 标准电阻
2. 电阻箱
3. 欧姆表和万用表
4. 直流单/双臂电桥
5. 电压表和电流表
6. 兆欧表
一 、电阻测量专用仪器仪表
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
1. 标准电阻
（1）标准电阻是用来复现和度量电阻单位的度量器貝。
（2）标准电阻的名义值为10^欧姆(n为 4~6的任意整数)。
（3）我国目前生产的标准电阻有BZ3、BZ5、BZ10、BZ11 等型号。
一 、电阻测量专用仪器仪表
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
2. 电阻箱
电阻箱是一种数值可以调节的精密电阻元件，它由若千个数值准确的固定电阻元件组合而成，并借助于转盘位置的变换来获得各电阻值。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
3. 欧姆表和万用表
欧姆表和万用表的欧姆挡都是测量中值电阻的直读仪表，用它们测量很方便，但准确度比较低。
注意：它们不能用于测大电阻的阻值。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
4. 直流单/双臂电桥
用直流单臂电桥可测量中值电阻，这种方法可以获得很高的准确度。
有的高精度电桥的比较臂可作为精密电阻箱使用，比例臂可作为标准电阻使用或作为提高测量精度的过渡仪器用。
而直流双臂电桥是测量小电阻的常用仪器，它可以消除接线电阻和接触电阻的影响，用它测量方便且准确度高。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
5. 电压表和电流表
用电压表和电流表配合起来测电阻的方法称为伏安法。它是一种间接测量的方法。
伏安法的优点：
（1）是能在工作状态下进行测量，这一点对非线性电阻的测量非常重要。
（2）是适用于对大容量变压器中具有大电感线圈电阻的测量。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
6. 兆欧表
（1）兆欧表又称摇表，是测量绝缘体电阻的专用仪表，主要由磁电式流比计与手摇直流发电机组成
（2）工程中通常用兆欧表测量各种绝缘结构的大电阻。
（3）兆欧表结构简单，携带方便、读数稳定。
（4）在使用兆欧表时应注意额定电压的选择，电压太低不能反映绝缘结构在工作状态下的绝缘电阻，电压太高则可能发生绝缘击穿，在不同电压下测得的电阻值往往是不可比的。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
在被测电阻Rx通有电流的条件下，分别用电压表和电流表测出电阻及通过的电流Ix，然后根据欧姆定律求出被测电阻。即：
二 、伏安法测量电阻
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
伏安法测量电阻的线路通常有以下两种：
二 、伏安法测量电阻
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
伏安法测量电阻注意事项：
用伏安表法测小电阻时，被测电阻需具有四端钮结构，通入检测电阻的电流要足够大，并采用足够灵敏度的毫伏表测量该电阻两端的电压。
用伏安表法也可以测量大电阻和高值电阻，注意用伏安法测量高值电阻时，应选用微安表。
二 、伏安法测量电阻
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
定义：直流电桥是一种测量电阻或与电阻有函数关系的参量的比较仪器。
组成：主要是由比例臂、比较臂、被测臂等构成的桥式电路。在测量时，它是根据被测量与已知量进行比较而得到测量结果。
三 、直流单臂电桥测量电阻
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
注意:
①在使用直流单臂电桥前先将检流计的锁扣打开，并且将其调零。
②接人被测电阻Rx时，最好用较粗较短的导线，以免增加连接线的电阻和接触电阻。
③保持接头的接触良好，否则电桥会不稳定，严重时还会使检流计烧坏。
④使用完毕后,须切断电源，拆除被测电阻，锁上检流计(无锁扣的可将检流计短接)，以保护检流计。
三 、直流单臂电桥测量电阻
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
课堂小结
1.测量电阻的仪器仪表有标准电阻、电阻箱，直流单/双臂电桥、电压表和电流表、兆欧表等。
2.测量绝缘电阻必须要使用兆欧表。
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21: 课堂教学评价
单元7.4 电阻的测量
单元7.4 电阻的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入