XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 电工仪表与测量的基本知识 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解电工测量的含义、内容、设备和测量方法； 2. 了解测量误差的定义、产生原因和消除方法； 3. 掌握测量误差的表示方法； 4. 掌握仪表准确度与误差的关系； 5. 了解电工仪表的基本组成及作用、仪表准确度、分类、 型号和标志。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能根据不同测量物理量选择电工仪表； 2. 会对测量结果进行简单的舍入及运算处理； |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成认真负责的工作态度和一丝不苟的工作作风； - 养成严格遵守标准的职业素养。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 测量误差的表示方法； 2. 仪表准确度与误差的关系； 3. 对测量结果进行简单的舍入及运算处理。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 仪表准确度与误差的关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 下图中的测量工具你认识哪些？ 单元1 电工仪表与测量的基本知识 电工测量就是将被测的电量（或磁量）与同类标准量进行比较的过程。 电工测量技术还具有以下几项优点： 1. 电工测量仪表的结构简单，使用方便，并有足够的准确度。 2. 电工测量仪表可以灵活安装在需要进行测量的地方，并可实现自动记录。 3. 电工测量仪表可以解决远距离的测量问题，为集中管理和控制提供了条件。 4. 能利用电工测量的方法对非电量进行测量。 一、常用电工仪表的符号与型号 1. 常用电工仪表的符号 2. 电工仪表的型号 安装式指示仪表型号的组成如图7.1.1所示。形状第一位代号按仪表的面板形状最大尺寸编制，形状第二位代号按仪表的外壳尺寸编制；系列代号按仪表工作原理的系列编制，如磁电式代号为“C"、 电磁式代号为“T”、电动式代号为“D”、感应式代号为“G"、整流式代号为“L"、静电式代号为“Q”、电子式代号为“Z”等。比如，T62-V型电压表，其中“T”表示电磁式仪表，“62”为设计序号。“V”表示用于电压测量。 电能表的型号编制规则基本上与可携式指示仪表相同，只是在组别前再加上一个“D”字表示电能表，如“DD”表示单相、“DS”表示三相四线，“DX”表示无功等。比如DD28型电能表中“DD”表示单相，“28”则表示设计序号。 3. 电工仪表的分类 通常用的直读式的电工仪表主要从以下几方面分类： （1）按被测量的种类分：电流表、毫安表、电压表、千伏表、功率表、千瓦表、电度表、频率表、相位表、欧姆表、兆欧表等。 （2）按电流的种类分：直流仪表、交流仪表和交直流两用仪表。 （3）按工作原理分：磁电式仪表、整流式、电磁式仪表、电动式仪表等。 磁电式仪表（又称动圈式仪表）是根据载流导体在磁场中受到电磁力作用的原理制成的。 优点：刻度均匀；灵敏度和准确度高；阻尼强；消耗功率小；受外界磁场影响小（由于仪表本身的磁场强）等。 缺点：只能测量直流电压、直流电流及电阻直流量等；并且它不能承受较大过载，否则将引起弹簧过热使弹性减弱，甚至烧坏。 电磁式仪表（又称动铁式仪表）是利用置于固定线圈中的铁心受到线圈电流产生的磁场磁化后，铁心与线圈或铁心与铁心互相作用产生转矩的原理制成的。它有推斥型和吸入型两种构造类型，常用作制电流表和电压表。 优点：构造简单；价格便宜；可用于交直流量的测量；能测量较大的电流和允许较大的过载。 缺点：刻度不均匀；磁场弱；准确度和灵敏度不高等。 电动式仪表的原理与磁电式仪表基本相同，只是电动式仪表的磁场用通电的固定线圈取代永久磁铁来建立磁场。这种仪表的准确度高，适用于交直流量的测量，但因其自身的磁场很弱，容易受外界磁场的干扰，且过载能力较小。 整流式仪表的优点是：灵敏度高、功率消耗小；其缺点主要是：由于整流元件的非线性特性，使仪表的标尺刻度有些不均匀，受温度和波形的影响大，所以准确度一般为1.5级。 二、电工仪表的误差和准确度 电工仪表的准确度是指测量结果（示值）与被测量的真实值（真值）之间相接近的程度，它是测量结果准确程度的量度，是电工仪表的一个主要特性。 仪表误差主要有两类：一是基本误差 ；二是附加误差 。 1. 测量误差：测量值与被测量的真值之间的差值。 1）系统误差（又称装置误差）：在测量过程中保持不变的误差称系统误差 2）粗大误差（又称过失误差）：指明显偏离真值的误差。 3）随机误差（又称偶然误差） 在同一条件下，多次测量同一被测量，有时会发现测量值大小有变动，误差的绝对值和正负以不可预见的方式变化。 2. 测量误差的表示方法： 1）绝对误差△ 绝对误差△是仪表的示值Ax与被测量的真值A0之间的差值。即： △= Ax—A0 2） 相对误差γ 相对误差γ又称示值误差，它是绝对误差△与被测量的真值A0之比，用百分数表示。即： 3） 引用误差γm 引用误差用仪表的绝对误差△与仪表的满度值Am之比的百分数表示。即： 3. 对指示仪表的一般要求 三、常用电工测量方法 1．直接测量法 直接测量是指测量结果可以从一次测量的实验数据中获得，它可以使用度量器直接参与比较，测得被测量数值的大小；也可以使用具有相应单位刻度的仪表，直接测得被测量的值。 2．比较测量法：将被测量与度量器在比较器中进行比较，从而测得被测量数值的一种测量方法。 1）零值法 利用被测量对仪器的作用，将被测量与标准量进行比较，使两者之间差值为零，从而求得被测量的一种方法。 2）差值法 差值法（又称较差法）是将被测量与已知量的差值作用于测量仪器而实现测量目的的一种测量方法。 3）替代法 替代法是把被测量与标准量分别接入同一测量仪器，且通过调节标准量，使仪器的工作状态在替代前后保持一致，然后根据标准量确定被测量的值。 3. 间接测量法 测量时，只能测出与被测量相关的电量,然后通过计算求得被测量的数值的方法称为间接测量法，如图所示。 比如，用伏安法测电阻器的电阻值，就是先测得电阻器两端的电压和电阻器中流过的电流，然后根据欧姆定律,计算出被测电阻器的电阻值。 当然，间接测量法的测量误差相对较大，但工程上有些对准确度的要求不高的场合，用这种方法进行估算还是可取的。 1. 测量误差的表示方法； 2. 仪表准确度与误差的关系； 3. 对测量结果进行简单的舍入及运算处理。 |